## 项目需求

## 一、有关说明

投标人不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1.照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2.公开招标响应供应商提供的货物和服务与招标人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

3.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、技术要求

1、采购内容：工作场所在线粉尘监测系统

2、监测系统要求：工作场所在线噪声监测系统由在线粉尘监测单元、零点校准和反吹单元，进气口加热单元、称重法数据单元（数据和通信单元以及web端平台等）等组成，同时可根据需要搭配气象、监控单元等。

3、数量：5台

4、监测系统技术指标如下：

| 编号 | 技术项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围 | 用于工作场所的粉尘浓度的在线实时监测，通过远程实时监控对粉尘的暴露和分布进行分析调查。 |
| 2 | ★粉尘浓度范围 | 0.001～250g/m3，内置6段量程（具体为2.5 mg/m³, 25 mg/m³, 250 mg/m³,2,500 mg/m³, 25 g/m³ and 250 g/m³），满足不同应用场景，支持量程自动切换功能。 |
| 3 | 粉尘测量方法 | 激光散射法 |
| 4 | 分辨率 | 小于等于0.001mg/m3 |
| 5 | ★采样泵 | 内部采样泵为职业卫生用个体粉尘采样泵，可进行恒流恒压采样，符合ISO13137标准, 流量范围可调1-5 L/min；流量控制: 小于校准点流量的士5%，确保旋风分离器切割粒径的准确性，确保呼尘采样的准确性，同时可搭配同品牌的流量计实现无线流量校准。 |
| 6 | 称重法数据 | 提供同一气路称重法数据和光散射数据，客户可选择合适的采样滤膜且直径为37mm的滤膜放在称重法适配器中可获得同一气路的称重法数据。 |
| 7 | 用户校正系数 | 系统内置作业环境系数K值，可根据现场粉尘浓度称重法数据进行计算得到K值，由用户自行调整进行校正光散射仪表所获得的数据。 |
| 8 | ★加热除湿功能 | 在采样管段设置自动加热除湿功能，根据采样工况的变化加热，达到采样除湿的目的,保证数据的准确性。 |
| 9 | 采样记录间隔 | 1秒到1小时可选 |
| 10 | 检测粒径 | 总尘、呼尘。可使用符合B曲线的呼尘采样头实现呼尘预分离并进入光散射粉尘仪测量室。 |
| 11 | 零点稳定性 | 小于0.002mg/m3 |
| 12 | 环境温度 | 0℃到40℃ |
| 13 | 电源 | 交流电源供电，通电后系统自动开机并进入测量 |
| 14 | 零点校准 | 可手动或远程触发自动零点校准功能，保持测量数据准确性 |
| 15 | 反吹功能 | 系统自动反吹功能，可实现自动清洁系统 |
| 16 | ★量程校准 | 每个主机配一个已知浓度的量程校准插头，可用于现场量程校准，该已知浓度的量程校准插头可溯源至ISO12103-1 A2 试验粉尘（等同于亚利桑那道路粉尘） |
| 17 | 安装方式 | 可选三脚架、立柱或壁挂安装，具体可根据现场情况而定 |
| 18 | ★合规性 | 颗粒物在线监测设备颗粒物检测模块必须取得中华人民共和国计量器具型式批准证书（CPA）。如采样泵独立，也需要提供型式批准证书CPA，其所用激光符合IEC/EN 60825-1认证。 |

特别说明：工作场所在线粉尘监测系统必须配备在线粉尘管理云平台系统

5.在线粉尘管理云平台具体功能和特征（技术指标）如下：

5.1支持便携式在线粉尘监测箱，固定点在线粉尘监测站等数据实时查看功能，时间历史数据回看、下载功能等；

5.2支持扩展视频监控，设置触发条件，录制现场音视频信息，上传至云平台，便于下载和回看分析；

5.3智能化权限管理，确保用户与其名下设备的访问权限的自动控制；

5.4通过GPS和基站信息实现对粉尘分布的探测，并基于特殊算法实现对闭环场的粉尘地图的渲染；

5.5提供给用户友好的用户界面实现对监控场进行地理信息规划；

5.6可扩展异常数据提醒、异常数据视频拍照图片查看和下载等功能，也可以根据需要，协助与新建信息系统对接和根据客户需要定制开发。

三、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的 95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

四、售后服务

（一）此次采购的产品质保期不低于2年。从通过项目验收之日起计。

（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

（三）质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；中标供应商接到采购人的报修通知后 2 小时内响应，48 小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（五）质保期满后，中标供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人须在 2 小时内电话沟通，48 小时内到现场维修。

（六）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。

五、验收

（一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3、产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；

4.中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。

（二）验收标准

1.招标文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.中标供应商随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.中标供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。

六、供货期

在合同签订后 20 日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。