采购项目需求

一、有关要求说明（货物）

产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目总体要求

| 项目名称 | 数量 | 产品功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市疾病预防控制中心外周血管疾病检测仪采购项目 | 1套 | 1.国产主机，内置充气泵可全自动充气、放气、检测肢体血压； 2.肢体节段压测量； 3.全自动检测采集波形、存储波形、全自动计算ABI/TBI值； 4.全自动血流波形数据冻结、存储； 5.全自动血流波形图存储； 6.光电脉搏容积探头趾肱比值检测； 7.脉搏波肢体分段检测动脉硬化（PVR)； 8.自动识别切探头探查血管（超声门诊探头、PPG光电脉波探头）； 9.双向血流波形双色显示； 10.选配PC软件，可打印详细报告； 11.双探头配置，一个多普勒超声探头进行ABI检测，一个PPG探头进行TBI检； | 1.主机外部输出：扬声器 ； 2.探头发射波形：正弦波； 3.超声频率： 8.0MHz ±10% ； 4.超声功率平均声强 ≤ 50mW/cm2； 5.测速范围：40～200 cm /s ； 6.增益调节：2.5~80cm/s自动增益； 7.压力显示范围：0mmHg～300mmHg，分辨率：0.1mmHg； 8.压力测量范围：0mmHg（0kPa）～300mmHg（40kPa）； 9. 压力测量精度：±3mmHg(±0.4kPa)； 10.过压保护,压力最高超过300mmHg时自动泄气卸压； 11.自动泄压,测量中按下冻结和退出按键，放气阀打开实现自动泄压； 12.声输出参数 峰值负声压（P-）＜1MPa； 输出波束声强(Iob)＜20mW/cm²； 空间峰值时间平均声强(Ispta)＜100mW/cm²。； 13.音频带宽：0.2 KHz ～ 7.0 KHz； 14. TFT显示屏，微动按键、触摸按键、脚踏按键三种按键组合； 15.可存储100组病人信息与测试数据； 16.内置热敏打印，可以打印病人信息与测试数据； 17.运行方式：连续运行； 18.供电方式：交直流工作； 19.额定电压和频率：220Va.c. 50Hz； 20.工作温度：+5℃ ~ +40℃，相对湿度≤80％； |

注：以上所有采购仪器，供应商需提供采购人操作人员的培训，以保证采购人能熟练操作仪器设备。并将此项列入验收条款。

本项目不接受负偏离。

三、质量要求

1.服务实施地点（采购人指定地点）。

2.供应商所提供的货物应是全新的和未使用过的，并符合国家有关制造标准和环保要求。

3.保证产品质量：保证所提供的产品内外包装的标志编号清晰，标签内容完整，盒签内容完整，防伪签内容完整，为最新批次的正品。产品严格按照要求生产，质量符合国家有关标准，保证产品的使用效果。如出现重大质量缺陷，供应商须无条件退货或更换同类产品；对因运输不慎造成的产品破损及数量不足等问题，立即补发，并承担运输费用。

4.保证及时供货：供应商接到采购人批次订货通知后，15个日历天内需将产品送到指定地点并根据采购人安排进行安装调试。严格按照协议所规定的方式、方法及时供货，保证在规定的日期内送达采购人指定地点，如因特殊情况不能按时交货，供应商以书面形式及时将原因和可能延误期限通知采购人，采购人有修改或终止该批次货物的合同的权利。

5.所供产品必须为原（新）材料，如其不符合规定的材料，一旦查出，责任及损失由成交单位承担。

四、验收标准

1.标的物的验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、资料及包装。所有标的物和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。

2.验收标准：验收将按照本招标文件技术要求及相关国家标准验收。产品交付后，采购人将有权委托质量监督检验机构对产品进行成分检测，检测结果将作为结算依据，若检测结果显示货品存在有损人体健康成分，则需方有权没收已供货物并解除合同，不支付任何货款。供方应派人员在所供产品到需方后协助进有关部门进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供方应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由供方自行承担。同时，应提供各类证明文件。

3.供应商所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数等，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

4.供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5.产品的防护、包装及运输

6.供方在交货前须提供所供产品的具体防护措施供需方认可，并对此工作负责。

7.所有产品应合理有效包装，以使其有效防止各种损坏。

8.产品的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于需方所有。

9.在包装箱外面应注明数量、产品名称、警示标记、产品颜色等。所有文字应为中文。

10.供方应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

11.随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

五、其他说明

1.所有货物保修期自验收合格之日起，开始进入质保期（除项目需求中对也质保期说明的产品外）。本项目质保期至少2年，在产品质保期内，一旦发生质量问题或维护不到位或发生相关安全事件，供应商需在1小时内响应，并保证在接到通知3小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责，6小时无法修复，提供更换货物。如供应商在接到通知工作日的6小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。质保期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

2.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产品而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产品而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.除本文件规定服务要求外，供应商所能承诺的售后服务应详细说明，同时负责免费向采购人提供操作人员的培训。